附件1：

全自动血细胞分析仪及其专机专用耗材采购

用户需求书

一、项目简介

1.项目内容：全自动血细胞分析仪1套及其专机专用耗材

2.保修时间：不少于1年，

3.付款方式：设备验收合格后即支付总价的70%货款，满6个月后付总价的20%货款，1年质保期到后即支付总价的10%货款。

二、投标人资格要求

1，具有独立承担民事责任的能力，提供法定代表人身份证明书或法人授权委托书、授权代表的身份证；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标公司为投标代表人缴纳半年以上的社保证明；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在投标截止时间前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的招标活动。

6、本次招标不接受联合体投标。

7、投标人特定资格条件：

（1）按相关法律法规要求提供相应资格证明文件；

（2）提供医疗器械产品注册证及注册登记表；

（3）提供该设备、耗材产品制造商给经销公司授权书；

（4）省内、外三甲医院的使用客户名单（提供设备相关供货发票或凭证等证明材料）；

8、法律、行政法规规定的其他条件。

三、项目要求

1.设备必须是原厂全新设备。

2.安装调试：包括设备的检查、性能测试以及必要的机械或电气调整。

3.24小时X365天有工程师接听，为用户提供快速诊断和技术支持服务。

- 合同金额包含设备的安装调试所产生的费用以及在合同约定质保期限内所需的人工费用；签订合同的客户享受优先派工，节假日加班免费，项目

- 投标人应在投标文件中提供按出厂标准供应的主要配件及易损部件全国统一价格清单及其制造商名称、地址。如甲方质保期后购买主要配件及易损部件，其价格不能超过此清单价格。投标人必须详细列明本设备所需所有易损部件和耗材清单并向甲方申请取得书面同意，分项注明最低成交价格，耗材价格需折合到最小单位，并承诺3年内以不高于本清单价格为甲方供货。同时承诺能够提供提供用户需求书第四点、第24条所有专机专用耗材，且所有专机专用耗材均在湖南省阳光采购网或行政部门指定平台上挂网；耗材符合相关质量要求，证件齐全，不得强制甲方货物购新退旧等。投标人需提供由制造商针对上述内容出具的承诺书。

- 投标人承诺：该设备正常投入使用及保养，不需另行购置医院“采购需求”以外的专用耗材及一次性消耗品，如有超出采购需求的专用耗材及一次性消耗品（已提前向医院申请并取得书面同意的除外）一律由投标人免费提供。

- 四、技术参数

#1.具有血常规五分类、网织红细胞、CRP检测等功能。

2.血常规检测速度≥90个样本/小时。

3.质量控制：可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。

4.提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平血液质控物。

5.CRP检测方法：胶乳增强免疫散射比浊法。

6.报告参数：血液分析报告参数≥30个。

7.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测五分类+CRP用血量≤40μl，预稀释模式五分类+CRP用血≤20μl.

8.标配自动进样器；有封闭进样急诊位，支持静脉血和末梢全血、末梢预稀释血急诊进样。

9.末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、CRP检测，有急诊插入功能。

#10.能提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品，校准品可校准项目应包含：PBC、WBC、HGB、PLT、HCT，MCV。

11.具有全自动网织红细胞检测功能，网织红细胞检测无需机外染色处理。

12.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

13.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板。

14.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

15.血液分析仪主机自带彩色液晶触摸屏。

16.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）'109/L，红细胞：（0-8.5）'1012/L，血小板：（0-3000）'109/L，血红蛋白：（0-250）g/L

17.血液模式空白计数要求：白细胞<0.1'109/L，红细胞≤0.02'1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5'109/L。

18.CRP 线性范围：0.2~300mg/L。

#19.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

20.采样针具有防抵死功能，减少堵孔及提高吸样准确性。

21.中文操作界面。支持LIS传输功能，并支持远程维护和升级。

22.配备原厂中文报告及数据处理系统

23.配备一台i5以上处理器，32M以上内存，2TB以上储存容量硬盘，配备个256M以上固态硬盘的工作电脑，并负责双功LIS联通。

24.专机专用耗材限价采购：血红蛋白溶血剂：850元/L、五分类细胞溶血剂l：350元/L、五分类细胞染色液l：100元/ml、五分类细胞溶血剂‖：600元/L、五分类细胞染色液‖：50元/ml、网织红细胞稀释液：800元/L、网织红细胞染色液：240元/ml、细胞稀释液：20元/L、常规血球CRP乳胶试剂：7元/人份、血细胞分析用溶血剂：2.10元/ml、探头清洁液：3元/ml、复合质控瓶：330元/ml、C反应蛋白校准品：310元/ml